VILLA LABECO, s.r.o., OR OS Košice I, vložka číslo 3996/V

t.č.+421-53-4426032, fax:+421-53-4196104,  e-mail:villa@spisnet.sk,   www.villalabeco.sk

Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

# Laboratorní inkubátory (ILW)

- objem od 53 do 570 litrů

- vnitřní prostor z nerezové oceli

- vynucený objem vzduchu

- výstup RS 232

|  | ILW 53 | ILW 115 | ILW 240 | ILW 350/350 | ILW 500 | ILW 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Využitelný objem (l) | 53 | 115 | 240 | 300/300 | 460 | 570 |
| Vnější rozměry (mm) (S x W x G) | 590x780x580 + 60 (rukojeť) | 650x930x670 + 60 (rukojeť) | 790x1190x730 + 60 (rukojeť) | 700x2000x850 | 615x2000x800 | 700x2000x850 |
| Rozměry komory (mm) (S x W x G) | 395x395x360 | 455x540x450 | 595x790x510 | 600x730x690** | 515x1380x645 | 600x1380x690 |
| Jmenovitý výkon (W) | 470 | 480 | 750 | 700 | 340 | 340 |
| Váha (kg) | 51 | 66 | 98 | 180 | 129 | 138 |
| Rozsah teploty | 0°C ... +70°C; |
| Dveře | plné / dvojité (plné+skleněné) |
| Regulace teploty | co 0,1°C |
| Zabezpečení před přehřátím | Nezávislý termostat |
| Homogenita teploty (měří se ve svislé ose) | chlazení do 10°C: ±0,4°C, hřání do 37°C: ±0,2°C, hřání do 60°C: ±0,3°C | chlazení do 10°C: ±0,5°C hřání do 37°C: ±0,2°C, hřání do 60°C: ±0,4°C | chlazení do 10°C: ±0,6°C hřání do 37°C: ±0,3°C, hřání do 60°C: ±0,5°C | chlazení do 10°C: ±0,6°C hřání do 37°C: ±0,3°C, hřání do 60°C: ±0,5°C | chlazení do 10°C: ±0,7°C hřání do 37°C: ±0,4°C, hřání do 60°C: ±0,6°C | chlazení do 10°C: ±0,7°C hřání do 37°C: ±0,5°C, hřání do 60°C: ±0,7°C |
| Stabilita teploty | pro chlazení: ±0,4°C, pro hřání : ±0,2°C | pro chlazení: ±0,4°C, pro hřání : ±0,2°C | pro chlazení: ±0,5°C, pro hřání : ±0,3°C | pro chlazení: ±0,5°C, pro hřání : ±0,3°C | pro chlazení: ±0,5°C, pro hřání : ±0,3°C | pro chlazení: ±0,6°C, pro hřání : ±0,4°C |
| Počet poliček standard/max | 2/5 | 2/7 | 3/11 | 3/6** | 5/11 | 5/11 |
| Napájení | 230V / 50 Hz |

# Dodatkové příslušenství

- Stolek s kolečky (s výjimkou modelů ILW 350/350, ILW 500, ILW 700),

- kolečka,

- program EasyTemp,

- program EasyLab,

- kabel do PC,

- přídavné poličky,

- vnitřní skleněné dveře,

- zamknutí na klíč,

- vnitřní síťové zásuvky (max. 3 ks),

- signalizace otevřených dveří,

- vnitřní osvětlení,

- otvor pro senzor teploty.